全自动凝血仪招标参数

- ★测试方法：双磁路磁珠凝固法，完全抗干扰

- 运动机构：采用X、Y、Z三坐标同步工作方式，测试杯采用机械手抓取方式

- 检测速度：PT单项测试速度≥200Ts/h

- 线性度：相关系数∣r∣≥0.975

- 加样针：试剂针1根、样品针1根，均具有液面感应功能

- ★试剂针：采用一体化整体瞬间快速升温加热功能，保持试剂温度恒定，保证结果准确性

- 预温位：≥10个；试剂位具有16℃低温冷藏及搅拌功能

- ★样品位：≥30个，样品位全开放、可互换，可无限扩展，适用任意原试管

- 急诊功能：不需要单独急诊位、任意孔位均可实现急诊优先功能

- 清洗位：独立的试剂针、样品针双针清洗位，避免交叉污染

- 测试杯：转盘式测试杯，可连续进杯，一次装载1000个

- 标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果

- 接口方式：USB、RS232、RS485接口任选，实现仪器控制功能

- 数据传输：可支持HIS/LIS系统

- 中文综合报告单，报告单模式开放自定义

- 质量认证证书：通过质量管理体系考核，获得ISO9001质量管理体系认证证书

- 投标产品有原厂配套试剂及耗材

- 本省内装机量50台以上